| AS KALİBRASYON | Telefon: +90 XXX XXX XX XX E-posta: info@askalibrasyon.com Web: www.askalibrasyon.com |
| --- | --- |

KALİBRASYON SERTİFİKASI

Sertifika No: AS-20251104-035407

| Müşteri Adı | Kemal |
| --- | --- |
| Müşteri Adresi | N/A |
| İstek No | N/A |
| Cihaz Tipi | Kumpas (Dijital/Analog) |
| Marka | 123 |
| Model | 123 |
| Seri No | 123 |
| Ölçme Aralığı | 0-150 mm |

Kalibrasyon Çevre Koşulları

| Kalibrasyon Tarihi | 04.11.2025 |
| --- | --- |
| Sıcaklık | 20.0 °C |
| Bağıl Nem | 45.0 % |

Ölçüm Sonuçları

### A) Dış Çene Ölçümleri

| Nominal (mm) | Ölçülen (mm) | Sapma (mm) | U (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 1.00 | 1.000 | 0.03 |
| 25.00 | 24.00 | -1.000 | 0.03 |
| 50.00 | 54.00 | 4.000 | 0.03 |
| 75.00 | 76.00 | 1.000 | 0.03 |
| 100.00 | 98.00 | -2.000 | 0.03 |
| 150.00 | 140.00 | -10.000 | 0.03 |

### B) İç Çene Ölçümleri

| Nominal (mm) | Ölçülen (mm) | Sapma (mm) | U (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 1.00 | 1.000 | 0.03 |
| 20.00 | 12.00 | -8.000 | 0.03 |
| 25.00 | 12.00 | -13.000 | 0.03 |

### C) Derinlik Ölçümleri

| Nominal (mm) | Ölçülen (mm) | Sapma (mm) | U (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.00 | 25.00 | 0.000 | 0.03 |

Fonksiyonellik Kontrolleri

| Kontrol Noktası | Durum |
| --- | --- |
| Ölçme Çeneleri | Uygun |
| Tespit Vidası | Uygun |
| Gösterge | Uygun |
| Tambur/Vernier | Uygun |

Referans Standartlar ve Cihazlar

MEK.SIT.002 - Kumpas Kalibrasyon Prosedürü

ISO/IEC 17025:2017

Referans Blok Set: Sertifika No: AS-REF-2024-001

Sonuç: UYGUN DEĞİL

| Kalibrasyonu Yapan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| _________________ | _________________ | _________________ |

Bu sertifika elektronik olarak üretilmiştir ve elle imzalanmak üzere düzenlenmiştir.
Oluşturulma Tarihi: 04.11.2025 03:54